- 仪器的性能指标

- 元素分析范围从钠（Na）到铀（U）。

- 一次可同时分析最多24个元素。

- 分析检出限可达100ppm。

- 分析含量一般为100ppm到99.9％。

- 任意多个可选择的分析和识别模型。

- 相互独立的基体效应校正模型。

- 多变量非线性回收程序。

- 多次测量重复性可达0.1％。

9、长期工作稳定性为0.1％。

10、温度适应范围为15℃至25℃。

11、电源。交流220V±5V。建议配置交流净化稳压电源。

- 仪  器  的 安 装

- 硬件的安装

仪器由分析仪主机、计算机主机、键盘、彩色显示器、打印机、高压电源、变压器等部分组成。有一个插在计算机内部的接口。

为了避免仪器因电源不稳而烧坏，最好配上稳压电源。

仪器一般来讲随温度变化而漂移，其测量结果会受到一定影响，尽管有软件的

办法消除漂移，但其测量结果会受到一定影响，所以最好能配空调设备。

- 软件的安装

本仪器使用的软件是基于Microsoft 公司Windows操作系统下的。建议计算机的配置

为：Pentium CPU 500MHZ 以上，真彩色显卡，预装Windows98/Me。

# 将安装软盘的第一张插入软驱，运行其中的Setup.exe文件，依照提示完成安装工作。

3、 软件的注册

# 本仪器使用的注册软件安装在程序\EDX600\SKR。执行skr.exe进入注册版面（本软件只注册一次，从新安装不需注册，更换操作系统应从新注册）。在序列号一栏输入注册号：26052869，单击注册即可。本软件注册成功后，方可使用软件数据导入、数据备份和数据恢复功能。

# 软件简介

# 3.1 软件简介

# 软件安装好后，运行程序，用户看到如下所示的本仪器的软件主界面：

# 软件主界面窗口

# 上图中的主界面一共分为24个部分：

# 快捷键区:有六个快捷键，分别是：预置时间、打开工作曲线、打开样品谱、解谱信息、计算含量、显示工作曲线；

# 控制谱测量的按钮，分别是：开始/停止、继续；

# X荧光管参数设置状态；

# 当前谱信息；

# 工作曲线的名称、方法以及是否准备好；

# 当前十字光标所在的谱的道、能量以及计数值；

# 元素确认时光标所在未知可能的元素和线系；

# 当前工作曲线的感兴趣元素；

# 当前工作曲线的感兴趣元素的拟合元素；

# 横向拉伸谱按钮；

# 横向压缩谱按钮；

# 向上拉伸谱按钮；

# 向下压缩谱按钮；

# 还原谱按钮；

# 锁定参考谱按钮；

# 调入虚谱1按钮；

# 调入虚谱2按钮；

# 删除虚谱1按钮；

# 删除虚谱2按钮；

# 激活虚谱单选按钮；

# 向上拉伸或向下压缩虚谱按钮；

# 左/右向元素识别按钮；

# 谱显示区；

# 测量谱的预置时间和用时多少；

# 3.2 数据备份

# 有一些意外原因会造成计算机中的数据丢失（比如硬盘损坏、病毒），为了避免数据丢失给用户带来的不便，用户可以将数据备份到硬盘的其他目录或者软盘上。具体做法是：

# 将本程序所安装目录下的data子目录以及所包含的所文件有全部拷贝到一个新的目录，或者使用Windows附件中的磁盘备份工具将该目录备份到软盘上。恢复时只要将备份的所有文件全部放到本程序安装目录下的data子目录中。

# 初始化仪器

# 在软件主界面下，单击左上角的“设置”按纽，选择设置稳定元素，出现以下窗口：

# 设置稳定元素窗口

# 输入新的稳定元素名称和新的稳定峰值，按确定按纽。

# 单击“设置”按纽，选初始化仪器，出现以下窗口：按“确定”按纽开始初始化仪器。

# 仪器初始化窗口

# 如何测量样品谱

# 5.1 开机预热

打开总电源后，先开高压单元的电源，再开X荧光分析仪主机的电源，依次是打印机的电源，最后是计算机主机电源。

预热30分钟。（因为刚打开的仪器状态还不稳定，测量的结果不可靠。）

运行程序。

# 5.2 设置测量时间

在粒子测量中，假设仪器稳定性、机械再现性均可确保，由仪器、机械产生的误差可以忽略不计，但计数统计误差还是不能消除。

X射线强度是把入射到计数器上的光子变成脉冲后计数而得到的。因而计数在本质上具有统计涨落误差。

被测X射线的计数值（N）的分布属于随机事件，其标准偏差由  N 求出， N就叫统计误差。

σ统计   ＝  N

σ统计        N         1

相对偏差      (  =  ( =  (

N          N          N

测量精度和测量时间有关。这是因为：

σ统计       1         1

相对偏差      (  ＝ ( ＝ (

N          N         nt

n是每秒计数，是一常数，t是测量时间，显然，时间越长，则相对误差就越小，即精度就越高。

对于样品中的每一个待测元素来说，由于其含量和荧光产额等都不相同，所以每个元素的特征射线强度（即每秒计数）就不一样，那么，要达到相同精度，则所要求的测量时间就不一样。

因此，时间的选择以待测元素要求达到预定精度的最小时间为准。

例如，某元素的K(线强度是300CPS（每秒计数），若要达到1％的测量精度，所需测量时间为

先选择一个较短的时间，获得一个谱数据，估算一下每个待测元素的特征X射线的特征峰的强度，然后根据其强度以及要求达到的测量精度，确定一个合适的时间。

# 具体操作是选择菜单“主菜单”下的“预置测量时间”项，在出现的对话框中输入预设时间，按下“确定”即可。

设置测量时间窗口

5.3 测量样品：

将样品放入仪器的样品腔，按下程序主界面右上方的“开始”按钮开始测量。测量过程中随时可以按下“停止”按钮中断测量，或者等预置的时间到时，自动停止测量。按下“继续”按钮可以继续测量，如果再次按下“开始”按钮则重新测量。

# 5.4打开、保存和删除样品谱

如果用户需要保存样品谱，以便重复使用，那么在测量完样品谱后，选择菜单“样品谱”下的“保存谱”选项，在弹出的对话框中按照提示输入当前谱的名称和备注，按下“确定” 按钮既可。

如果需要打开一个已经保存好的样品谱，选择菜单“样品谱”下的“打开谱”选项，这时可以看到所有已经保存好的谱的名称和备注，它们按照测量的先后次序存放。用鼠标或键盘选中需要的谱，按下“确定”按钮即可。

为了节省磁盘空间和便于查找已经保存的谱，那些已经没有用处的样品谱应该删除。选择菜单“样品谱”下的“删除谱”项，然后在谱名称表中选中要删除的谱，按下“删除”按钮，确定即可。建议用户保存的谱数量不超过500个。

5.5 纯元素谱的测量

纯元素谱的测量、保存与打开过程与普通谱是一样的，测量纯元素谱的目的在于解谱时，可以将相互重叠的峰剥离开来。

测量纯元素谱时的仪器参数应该跟待分析样品的测量时的条件相同。如高压、管流、样品腔状态。

注意：为了方便识别纯元素谱，必须将其名称取为对应的元素名，例如铝的纯元素谱应命名为“Al”。

5.6 调节高压码

用此功能，可以任意迅速输入高压码，从而调整谱峰位置。加大码值，则峰位右移，减小码值，则峰位左移。

# 调节高压码窗口

# 有时，仪器会受到电源电压的突然冲击而使峰位明显变化，则可以进入到该功能中，将原先的高压值重新输进去便可将谱峰调整到原来的位置。

# 在系统主界面下，单击设置，选择调节高压码，出现以上调节高压码窗口，输入新的高压码值，单击“确定”按纽，则新的高压锅码有效，单击“取消”按纽，则恢复到原来的高压码值。

# 注意：没有专家指导，功勿使用此功能，以免出现不该发生的现象。高压值最小为1000，最大为4000，切勿超出此范围。

第六章 如何建立工作曲线

6.1 工作曲线的作用

工作曲线简单说来就是元素的X射线强度与含量的关系曲线。在这里给出一个具体的例子来说明工作曲线的原理及作用：

现有一个未知样品，已知其只含有Fe、Ca两种元素，需要测量这两种元素的含量。另有一组已知含量的标准样品，同样也是只含有元素Fe和Ca ，并且标准样品的含量如下表所示：

| 标准样品 | 元素含量 |
| --- | --- |
|  | Fe | Ca |
| 样品1 | 10.0 | 90.0 |
| 样品2 | 20.0 | 80.0 |
| 样品3 | 40.5 | 59.5 |
| 样品4 | 70.0 | 30.0 |
| 样品5 | 85.0 | 15.0 |

首先对这些标准样品进行谱测量，并建立解谱信息，计算X荧光强度；然后输入标准样品的元素含量，这样就得到两个元素的强度-含量表：

元素：Fe                                      元素：Ca

| 标准样品 | 强度 | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 样品1 | 2100 | 10.0 |
| 样品2 | 2358 | 20.0 |
| 样品3 | 2598 | 40.5 |
| 样品4 | 2641 | 70.0 |
| 样品5 | 2717 | 85.0 |
| 标准样品 | 强度 | 含量 |
| 样品1 | 390 | 90.0 |
| 样品2 | 345 | 80.0 |
| 样品3 | 304 | 59.5 |
| 样品4 | 271 | 30.0 |
| 样品5 | 228 | 15.0 |

根据这两张表中的内容，使用数学方法可以得到如下的工作曲线，每一条曲线代表一种元素。

强度

A

知含量        含量

元素： Fe

强度

B

未知含量         含量

元素： Ca

建立好了工作曲线后，再使用同样的仪器参数测量未知样品谱，并且计算X荧光强度，根据荧光强度在上面所示的工作曲线中找到对应的位置A和B，A和B所对应的含量值分别就是未知样品的元素Fe和Ca的含量。

综上所述，要想测量未知样品的元素含量，就必需建立正确的工作曲线。

6.2 新建、打开和删除工作曲线

6.2.1新建

我们需要为每一组含有不同元素组合的样品新建立一个工作曲线，选择菜单“工作曲线”下的“新建”项，在对话框中输入工作曲线的名称以及描述，按下“确定”即可。

6.2.2 打开工作曲线

选择菜单“工作曲线”下的“打开”项，选择所需要的工作曲线，按下“确定”即可。

6.2.3 删除工作曲线

错误的工作曲线需要删除。选择菜单“工作曲线”下的“删除”项，选择所需要的工作曲线，按下“删除”确认后即可。

6.3 选择待分析元素

每一个工作曲线是相对于一组元素来做的，选择待分析元素是做工作曲线的第一步。新建一个工作曲线名称后，选择菜单"工作曲线"下的"选择待分析元素"选项，会出现一个元素周期表如下所示：

编辑感兴趣元素窗口

蓝色表示该工作曲线选中的元素，绿色表示未被选中的元素，一般来说，选中的元素不能超过15种，太多的元素将难以分析。

6.4 编辑影响元素表

元素与元素间有相互影响，导致元素的浓度和强度之间并非线性关系，软件要尽量找到影响其线性关系的相关元素，然后通过在以后的计算中计算出其影响的系数，最终尽量消除它。

编辑影响元素，确认样品中的元素的相互影响关系，需要一定的经验。但有几个基本原则：

一、 在这组标准样品，含量变化范围较大的元素一般会影响其它元素。

二、 相邻元素往往会相互影响。

三、 本元素的吸收限接近别的元素的特征X射线的能量。

具体操作如下：

选中菜单"样品谱"下的"影响元素"选项，出现如下图所示的表格，该表格的行是影响元素，第一列是待分析元素。用户只需用鼠标点击给每个元素对应的影响元素加上标志。

编辑影响元素窗口

上图表示：   Al的影响元素是Si、Ti、Fe；   Si的影响元素是Al、Fe；

Ca的影响元素是Fe、K；       Ti的影响元素是Si、Fe；

Fe的影响元素是K；

6.5 计算强度

首先解谱信息已经做好（参见如何建立解谱信息），选中菜单"样品谱"下的"计算荧光强度"项，它的功能是根据解谱信息计算当前谱中各个元素的荧光强度，并将这些荧光强度值保存在当前已经打开的工作曲线中，它将与元素含量值一起用于做工作曲线。

6.6 编辑含量

如果样品谱的荧光强度已经计算好，选中菜单"工作曲线"下的"编辑含量和强度"

项，将会出现如下所示对话框：

编辑含量和强度窗口

对话框中左半部分的表格表示该工作曲线中的元素，选中的元素在各个标准样品谱中

的元素在各个标准样品谱中的荧光强度和含量见下半部分的表格。用鼠标选中需要输入数据的位置，输入各个标准样品谱对应元素的含量。注意，输入完后检查输入是否有遗漏和错误。错误的数据将导致测量不准或做工作曲线时出错。

对于那些明显有误或者误差很大的点，用鼠标双击它的强度或含量值，该行会变成红色，表示该点不参与做工作曲线。

6.7 做工作曲线的方法

本章上述的所有过程都完成后，就可以做工作曲线了。当屏幕上出现工作曲线后，工作曲线完成了，但是曲线做得好坏则要有经验。

判断一条工作曲线是否合适的几个基本原则为：

- 应有八个以上的数据点，且这些点要基本覆盖待测样品的含量范围。

2、数据点基本上落在一条直线上，偏离不能太大。

3、直线的斜率必须是正的。斜率越大越好。

曲线做得不好的原因主要有，

- 校正方法用得不当。多种方法可供选择。

- 影响元素选择不当。请参阅本章第4节。

- 个别数据测量有误。可以剔除，参阅本章第5节

- 标样的含量值有误。可以剔除，参阅本章第6节。

- 仪器测量效果欠佳。可以通过调节高压和管流等参数，选择最佳测量效果。

选择菜单“工作曲线”下的“显示工作曲线”，将出现下面的对话框：

工件曲线窗口

参照上图对话框

做工作曲线方法包括以下几种：

1、 线性法

- 二次曲线法

- 强度校正法

- 含量校正法

5、 线性插值法

以及可以选择上面的5种方法带归一化法。

如果选择带归一化的方法，需要选择归一化元素，归一化元素一定要选择样品中含量最高的元素，且此含量要尽量变化很小，否则效果会很差。若要带归一化，则待分析元素的含量总和达到99％以上，否则，效果会差。

按照前面所讲的做工作曲线的原则，选择好合适的方法，如果数据正确的话，工作曲线会显示在屏幕上，每个元素有自己的工作曲线。

屏幕上的小矩形表示各个数据点，绿色表示参与做这条工作曲线的数据，红色的表示用户不希望参与做工作曲线的数据，用鼠标点击这些小矩形可以让其参与或不参与做工作曲线。

“误差分析”按钮将显示各个数据点与工作曲线的偏差，并且还给出平均差值。

第七章 如何建立解谱信息

测到了一个样品的原始数据，并不能马上报告其各个元素的特征X射线的强度，而是要首先建立解谱信息，要告诉计算机如何计算荧光强度。

7.1峰边界的确定

找到待分析元素的有效的特征X射线，如K(，L(，L(等，确定计算它的峰面积的左边界和右边界。

7.2拟合方法的确定

由于谱峰和谱峰会互相重叠，因此要计算其中一个峰的面积，就必须将另一个谱峰剥离开来。在本软件中，剥离的方法有三种，一种是函数拟合法，另一种是纯元素拟合法，还有就是多元素拟合法。当样品中的元素成分较简单，而且当要拟合的谱的峰所代表的元素的纯元素的X荧光光谱存在时(见第四章—纯元素谱的测量)，建议用纯元素拟合法进行剥离拟合。若当样品中的元素成分复杂、各元素之间相互影响，而且各元素的纯元素光谱存在时，建议用多元素拟合法进行剥离拟合，它的剥离效果较好。但如果没有纯元素谱，则只好选用函数拟合法。

7.3拟合区域的确认

确定拟合区域,是表示该区域是拟合时的重要拟合依据,它的选择有两条原则：

1、峰高的部分作为拟合部分。这是因为峰高后，其相对统计涨落误差较小，信息更可靠。

2、取不重叠部分。这样，可以尽量避开重叠造成的影响。

7.4   本底的扣除

一般要扣除本底。本底是峰下面的部分。

7.5   峰背比的确认

有的时候，用峰背比的方法来消除一些基体效应的影响以及样品粒度的影响。具体地说，就是峰的面积除以旁边散射背景的面积。其背景常用峰的两旁的部分。

7.6   建立解谱信息的具体操作

当测到一个标样或未知样品的光谱后，选择程序主界面左下方的待分析元素，按下鼠标右键，弹出的菜单中有以下几项：

“强度计算方法”：用于选择选中元素的荧光强度计算方法，它们是净面积法、   全面积法、高斯拟合法、多元素拟合法、纯元素拟合法（需要指明用哪一个纯元素谱）；如果需要峰背比，则在该选项上打钩；

“峰左界/右界”：用于确定选中元素的峰左右边界，选择此项后，鼠标会变成一个向上的小箭头形状，用鼠标在选中元素的峰值位置左右边界位置各点击一次，就会出现两条条竖直的细线，表示该元素的左右峰值位置；

“背左界/右界”： 用于确定选中元素的背左右边界，方法同上；

“拟合左界/右界”： 用于确定选中元素的拟合左右边界，方法同上；

“谱分析”：如果选择了高斯拟合法、多元素拟合法、纯元素拟合法之一，用此项可

建立解谱信息窗口

以看到谱峰分离的效果,它应该显示在选中元素的峰值附近；

“解谱信息”：用它可以全面观察各个元素的解谱信息，并且可以在其中修改。

第八章 如何定性定量分析元素

8.1 如何定性识别元素

每个元素都有其特征的X射线，即其X射线的能量是一定的，显然，我们便可以根据其能量，去寻找对应的元素的存在。对 X荧光分析来讲，定性分析是简单而快速的。但在定性分析前，先做好能量刻度。

8.1.1能量刻度

用两个较纯元素样品如Fe、Ag或NaCl，Fe2O3等，先放一个样品，测50秒，按下“停止”按钮，再放上另一个样品，按下“继续”再测50秒，直到总用时100秒，按下“停止”停后，便获得一个已知两个元素的光谱。

选择菜单“工作曲线”下的“建立峰标识”项，这时在谱显示区鼠标形状变成一个向上的箭头，将鼠标移到光谱的Fe的峰上，按下鼠标左键，在弹出的对话框中输入元素Fe并指明是哪一线系，确定后在Fe的峰位置上就会出现一条竖直细线并标志上“Fe”。用同样的方法给Ag也建立峰标识。

如此，可以设置两个以上的峰标识。

如果标错了，想修改，用鼠标点中峰标识，峰标识的颜色会变成蓝色，按下键盘的Delete键，就可以删除被选中的峰标识了。

如果建立了两个或两个以上的峰标识，选择菜单“工作曲线”下的“能量刻度”项，

能量刻度就做好了。

8.1.2 鼠标移动法寻元素

在谱显示区移动鼠标，鼠标所在位置上的道地址和能量显示在左边，在这个能量上可能出现的元素及其线系就显示在界面的左下角，K(、K(、L(、L(、L(分别表示不同的特征X射线。那么，一般来讲，光标移到某个峰上，显示的元素就存在于样品中。但如果有多个元素的特征X射线在峰的位置时，则要凭经验判断的哪个存在，哪些不可能存在。当然，有些时候会出现重峰、逃逸峰等伪峰现象。要想更准确地识别元素，最好用KLM法。

8.1.2 KLM法寻峰

与光标寻找法不同的是，线性寻找法不是一道一道去寻找，不是一个峰一个峰去查找，而是一个元素一个元素去核对。由于对于一个元素来说，如果其K(线存在，则K(线也存在，如果L(存在，则L(、L(也一般存在，也就是说，K(或L(、L(线可以作为元素存在的验证峰，因此，我们一个元素一个元素的一个线系来查找元素，确信度较高，一般来说，一个元素的一个线系的峰都存在，则这个元素存在。

一般来说，K(和K(的强度比为K(：K((100：20，而L(：L(：L((100：100：10，为了显得明显一点，这里把光标做了一点夸张，其光标长度比为K(：K((100：60，而L(：L(：L((100：100：30。

具体操作：选择菜单“工作曲线”下的“元素确认”项，用((光标键移动KLM光标一个元素一个元素去核对。核对时，界面左下部提示元素名和线系名。

这两种方法配合使用，对于一个完全未知的样品，能很快把其中的可分析的主要元素寻找出来。

8.2如何定量分析元素含量

如果一切准备工作就绪，定量分析的工作是很简单的。

首先，参照第5章所述的如何建立工作曲线，确定工作曲线的以下过程都已经完成：

- 待分析元素已经输入；

- 影响元素已经输入；

- 解谱信息已经建立；

- 标准样品的强度已经计算好；

- 标准样品的含量已经输入；

- 工作曲线已经准备好。

然后，参照第5章所述的如何测量谱，将待分析样品的谱测量好，选择菜单“样品谱”下的“计算未知样品含量”项，就可以计算出该未知样品的各元素的含量，并且显示出来。

第九章  样品的处理

9.1   概述

如果只是做定性分析，只关心样品中存在着哪些元素，那么，一个天然的样品，一个奇形怪状的样品，只要样品腔可以容下，我们都可以直接对其进行测量，然后找出其中元素的存在。例如，我们可以直接测量金戒指中是否有杂质元素的存在。一块天然的矿石，我们也可以测量其中有哪些元素的存在。

但要做准确的定量分析就需要对样品进行处理。这是因为，特征X射线的强度除了与元素自身的跃迁几率、荧光产额、吸收系数等物理特征有关以外，还与受原级X射线照射的有效面积、照射角度、激发源与样品的距离等等有关，一句话，与几何条件有很大的关系，常常称为不均匀效应。而我们知道，X荧光分析基本上是一种相对测量，需要有标准样品作为测量基准，因而标准样品与待测样品的几何条件需要保持一致，所以，到野外对天然样品进行测量，其精度会差一些。而在实验室里，对样品进行一些处理后，会得到较精确的结果。

9.2   样品中导致测量误差的主要因素

固体样品：1、样品内部偏析

2、表面粗糙

3、样品表面变质（如氧化）

粉末样品：1、颗粒太粗

2、样品变化（如氧化、吸潮）

液体样品：1、因沉淀结晶引起的浓度变化

2、产生气泡等

9.3   样品的制备

1.固体样品

例如钢铁、铜合金、铝合金、贵金属等。方法是用车床把样品车成无柱样品，有一端的表面要磨平抛光。使用前，不要用手摸抛光的平面，以免表面沾了油污，影响测量精度。如果沾了油污，用干净绒布擦拭干净。

2.粉末样品

粉末样品是大量的，包括矿粉、粉尘、炉灰、水泥和石灰等等。粉末样品一般的制样手续如下：

批量    多个小样    大量样品    粉碎缩分    制样    测定试样

粒度要求，如果想要得到很好的测量结果，最好是200目以下。

一般情况下，直接把粉末样品放在样品杯中，便可以进行测量。大约7克样品就够了，盖住样品杯底约10MM厚。另一种是压片，可以得到较准确的结果。

3.液体样品

对液体样品，制样方法主要有三种：

- 直接法：将液体样品直接倒在样品杯中进行分析。

- 富集法：将液体样品中的待测元素用某种方法（如用铜试剂、离子交换树脂等）富集。

- 点滴法：将液体样品滴在滤纸上分析。

在制样时，有时会有意往样品中加某个元素，使之成为内标，这种方法叫内标法。

第十章 仪器的保养

荧光分析仪属贵重精密仪器，使用存放中必须注意保养。

- 若仪器放置不用时，就需要用防尘罩盖好，放在干燥、通风的安全之处。

- 在使用中要注意以下几项：

- 键盘操作，动作要轻，不可用力过猛，以免损坏键盘。

- 向样品腔内放样品时，一定要注意清洁，不可使样品尘粒掉入其中，否则会污染X光管和探测器窗口，造成测量失准和探头损坏。

- 样品盖需要用酒精棉球做好清洁工作。

- 常规保养

- 为了保持仪器的良好外观，需经常对仪器表面做清洁工作。用软布擦拭灰尘。如有污点，请用酒精棉球轻轻擦净。

- 使用、保存和搬动中，要特别小心，以免磕碰、损伤外表、损坏内部线路。

- 为使仪器能长期工作正常，需定期对各项参数进行测试，并进行调整。

第十一章   仪器故障的处理

仪器出现故障是难免的，遇到小的故障，用户能解决就尽量自己解决，不能解决的，请记下故障的现象，速与厂家联系，厂家负责维修。维修时，如果是拔插任意连接线，都要关计算机、显示器、打印机、荧光分析仪主机、高压电源等的电源，绝不可以带电操作。下面将一些常见故障以及处理方法介绍如下：

- 计算机电源开着，屏幕上不出任何东西。

检查顺序：

- 显示器是否开着？请开。

显示器与计算机的连接是否连接好？可以肯定计算机主机无故障，检查键

盘、驱动器等是否接好。请连接好。

- 继续操作计算机，是否看见驱动器灯亮或蜂鸣器声响，若听见声响或见灯亮，说明计算机主机没有问题，可能是显示器或显示卡出现了故障，一般在当地计算机公司可以修理。

- 如果不见驱动器灯亮或蜂鸣器声响，则听一听计算机主机内的风扇是否有声，若无声，则打开计算机机箱，检查各插板是否接好；并除去光谱仪和计算机连接线，再开计算机电源检查计算机是否工作正常。

- 若仍不正常，则计算机主板出了故障，可找当地的计算机公司更换主板。

- 进到了X荧光分析软件中，但测试时不走时间。

检查顺序：

- 可能是光谱仪与计算机主机的连接不好。

- 请用螺丝刀固紧其连接线。

- 进到了荧光分析软件中，但谱线与正常的谱线有严重的差别。

请通知厂家。

- 测试过程中经常死机、时间不走、不出谱线等。

检查顺序：

- 估计电源不稳或有电瞬间冲击，请配交流净化稳压电源。

- 室温是否过高？是否周围震动厉害？

- 是否有电厂、大电机、电焊等的干扰？

- 更换计算机的主机板。

附录： 供X射线荧光分析用的各元素的特征X射线能量表

能被测量的K、L线能量

| 原子序号 | 符号 | 元素 | Kα | Kβ | Lα | Lβ | Lγ | Ll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Mg | 镁 | 1.25 | 1.30 |  |  |  |  |
| 13 | Al | 铝 | 1.49 | 1.55 |  |  |  |  |
| 14 | Si | 硅 | 1.74 | 1.838 |  |  |  |  |
| 15 | P | 磷 | 2.02 | 2.14 |  |  |  |  |
| 16 | S | 硫 | 2.31 | 2.468 |  |  |  |  |
| 17 | Cl | 氯 | 2.62 | 2.82 |  |  |  |  |
| 18 | Ar | 氩 | 2.96 | 3.19 |  |  |  |  |
| 19 | K | 钾 | 3.31 | 3.59 |  |  |  |  |
| 20 | Ca | 钙 | 3.69 | 4.01 |  |  |  |  |
| 21 | Se | 钪 | 4.09 | 4.46 |  |  |  |  |
| 22 | Ti | 钛 | 4.51 | 4.93 |  |  |  |  |
| 23 | V | 钒 | 4.95 | 5.43 |  |  |  |  |
| 24 | Cr | 铬 | 5.41 | 5.95 |  |  |  |  |
| 25 | Mn | 锰 | 5.895 | 6.49 |  |  |  |  |
| 26 | Fe | 铁 | 6.40 | 7.06 |  |  |  |  |
| 27 | Co | 钴 | 6.925 | 7.65 |  |  |  |  |
| 28 | Ni | 镍 | 7.47 | 8.265 |  |  |  |  |
| 29 | Cu | 铜 | 8.04 | 8.907 |  |  |  |  |
| 30 | Zn | 锌 | 8.63 | 9.572 |  |  |  |  |
| 31 | Ga | 镓 | 9.24 | 10.263 |  |  |  |  |
| 32 | Ge | 锗 | 9.876 | 10.984 |  |  |  |  |
| 33 | As | 砷 | 10.532 | 11.729 |  |  |  |  |
| 34 | Se | 硒 | 11.21 | 12.501 | 1.38 | 1.42 |  |  |
| 35 | Br | 溴 | 11.91 | 13.296 | 1.48 | 1.53 |  |  |
| 36 | Kr | 氪 | 12.63 | 14.12 | 1.59 | 1.64 |  |  |
| 37 | Rb | 铷 | 13.375 | 14.971 | 1.69 | 1.75 |  |  |
| 38 | Sr | 锶 | 14.142 | 15.849 | 1.81 | 1.87 |  |  |
| 39 | Y | 钇 | 14.933 | 16.754 | 1.92 | 2.00 |  |  |
| 40 | Zr | 锆 | 15.746 | 17.687 | 2.04 | 2.124 | 2.30 | 1.792 |
| 41 | Nb | 铌 | 16.6584 | 18.647 | 2.17 | 2.257 | 2.46 | 1.902 |
| 42 | Mo | 钼 | 17.443 | 19.633 | 2.29 | 2.395 | 2.62 | 2.015 |
| 43 | Tc | 锝 | 18.327 | 20.647 | 2.42 | 2.538 | 2.79 | 2.122 |
| 44 | Ru | 钌 | 19.235 | 21.687 | 2.56 | 2.683 | 2.96 | 2.252 |
| 45 | Rh | 铑 | 20.167 | 22.759 | 2.70 | 2.834 | 3.14 | 2.376 |
| 46 | Pd | 钯 | 21.123 | 23.859 | 2.84 | 2.99 | 3.33 | 2.503 |
| 47 | Ag | 银 | 22.10 | 24.987 | 2.98 | 3.151 | 3.52 | 2.633 |
| 48 | Cd | 镉 | 23.109 | 26.143 | 3.13 | 3.316 | 3.72 | 2.767 |
| 49 | Tn | 铟 | 24.139 | 27.382 | 3.29 | 3.487 | 3.92 | 2.904 |
| 50 | Sn | 锡 | 25.193 | 28.601 | 3.44 | 3.662 | 4.13 | 3.044 |
| 51 | Sb | 锑 | 26.274 | 29.851 | 3.605 | 3.843 | 4.35 | 3.188 |
| 52 | Te | 蹄 | 27.38 | 31.128 | 3.77 | 4.029 | 4.57 | 3.335 |
| 53 | I | 碘 | 28.512 | 32.437 | 3.94 | 4.22 | 4.80 | 3.484 |
| 54 | Xe | 氙 | 29.669 | 33.777 | 4.11 | 4.422 | 5.04 | 3.636 |
| 55 | Cs | 铯 | 30.854 | 35.149 | 4.286 | 4.62 | 5.28 | 3.794 |
| 56 | Ba | 钡 | 32.065 | 36.553 | 4.47 | 4.828 | 5.53 | 3.953 |
| 57 | La | 镧 | 33.30 | 37.986 | 4.65 | 5.043 | 5.79 | 4.124 |
| 58 | Ce | 铈 | 34.569 | 39.453 | 4.84 | 5.262 | 6.05 | 4.287 |
| 59 | Pr | 镤 | 35.864 | 40.953 | 5.034 | 5.489 | 6.32 | 4.452 |
| 60 | Nd | 钕 | 37.185 | 42.484 | 5.23 | 5.722 | 6.60 | 4.632 |
| 61 | Pm | 钜 | 38.535 | 44.049 | 5.431 | 5.956 | 6.89 | 4.816 |
| 62 | Sm | 钐 | 39.914 | 45.649 | 5.636 | 6.206 | 7.18 | 4.994 |
| 63 | Eu | 铕 | 41.323 | 47.283 | 5.846 | 6.456 | 7.48 | 5.176 |
| 64 | Gd | 钆 | 42.761 | 48.949 | 6.059 | 6.714 | 7.79 | 5.361 |
| 65 | Tb | 铽 |  |  | 6.275 | 6.979 | 8.10 | 5.546 |
| 66 | Dy | 镝 |  |  | 6.495 | 7.249 | 8.42 | 5.742 |
| 67 | Ho | 钬 |  |  | 6.72 | 7.528 | 8.75 | 5.942 |
| 68 | Er | 铒 |  |  | 6.948 | 7.81 | 9.09 | 6.152 |
| 69 | Tm | 铥 |  |  | 7.18 | 8.103 | 9.42 | 6.341 |
| 70 | Yb | 镱 |  |  | 7.41 | 8.401 | 9.78 | 6.544 |
| 71 | Lu | 镏 |  |  | 7.65 | 8.708 | 10.1 | 6.752 |
| 72 | Hf | 铪 |  |  | 7.898 | 9.021 | 10.5 | 6.958 |
| 73 | Ta | 钽 |  |  | 8.145 | 9.341 | 10.9 | 7.172 |
| 74 | W | 钨 |  |  | 8.396 | 9.67 | 11.3 | 7.386 |
| 75 | Re | 铼 |  |  | 8.651 | 10.008 | 11.7 | 7.602 |
| 76 | Os | 锇 |  |  | 8.91 | 10.354 | 12.1 | 7.821 |
| 77 | Ir | 铱 |  |  | 9.17 | 10.706 | 12.5 | 8.040 |
| 78 | Pt | 铂 |  |  | 9.441 | 11.069 | 12.9 | 8.267 |
| 79 | Au | 金 |  |  | 9.711 | 11.439 | 13.4 | 8.493 |
| 80 | Hg | 汞 |  |  | 9.987 | 11.823 | 13.8 | 8.720 |
| 81 | Tl | 铊 |  |  | 10.266 | 12.21 | 14.3 | 8.952 |
| 82 | Pb | 铅 |  |  | 10.549 | 12.61 | 14.8 | 9.183 |
| 83 | Bi | 铋 |  |  | 10.84 | 13.021 | 15.2 | 9.419 |
| 84 | Po | 钋 |  |  | 11.13 | 13.441 | 15.7 | 9.662 |
| 85 | At | 砹 |  |  | 11.42 | 13.87 | 16.2 |  |
| 86 | Rn | 氡 |  |  | 11.72 | 14.316 | 16.8 |  |
| 87 | Fr | 钫 |  |  | 12.03 | 14.77 | 17.3 |  |
| 88 | Ra | 镭 |  |  | 12.34 | 15.233 | 17.8 | 10.620 |
| 89 | Ac | 锕 |  |  | 12.65 | 15.712 | 18.4 |  |
| 90 | Th | 钍 |  |  | 12.97 | 16.20 | 19.0 | 11.117 |
| 91 | Pa | 镤 |  |  | 13.29 | 16.70 | 19.6 | 11.364 |
| 92 | U | 铀 |  |  | 13.61 | 17.218 | 20.2 | 11.616 |