氮气吹扫浓缩仪/氮吹仪/浓缩仪/氮气吹扫仪　型号：DP/N-EVAP-12

氮吹仪N-EVAP系列、S-EVAP系列（煮沸型溶剂蒸发器、特别适用于以浓酸浓碱为溶解媒体的试样浓缩）及MULTIVAP系列（试管氮吹浓缩仪、最多可对100支试管同时进行浓缩），能提供多种样品位数，用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可的技术，通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩，这种方法省时、操作方便、容易控制，可很快地得到期望的结果。

N-EVAP系列氮吹仪

N-EVAP系列氮吹仪包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置，每个位置都加以编号。5-10psig的气体通过一个可调流量计进入气体分配歧管。灵活的引导管将气体导入每个位置的阀-导气管接口处。根据试管大小和溶剂多少，各导气管可独立升降至合适的高度。针或玻璃管将气体吹至溶液表面，从而使溶剂迅速挥发。材质耐有机溶剂。对于腐蚀性应用情况，可选择耐酸型号。

圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制，在室温～90℃的温度范围内可准确保持恒定水温。另外您还可以选择内填玻璃珠或者铝珠的干浴锅，温度操作范围为室温～130℃，干浴锅安装有高温限制开关以确保安全，可选用电子GFCI插头。另可选择内安全式的、清扫式的浴锅锅体。浴锅经UL/CUL验证，可供实验室使用。

主要特点：

l        提供多种型号：6位、12位、24位、34位、45位；

l        尺寸紧凑，占用最少通风厨空间；

l        圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面接触样品，操作方便；

l        可容纳样品试管尺寸范围为直径10-29mm、内装液体体积1-50ml；

l        适用于试管、锥形瓶、离心管等；

l        较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置，可方便的升降支架进出；

l        使用氮气或空气吹扫样品表面；

l        恒温控制，水浴提供温和加热；

l        氮气消耗量低，330ml/min/样品；

l        带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量；

l        每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量；

l        针：不锈钢材质，4英寸*19号（可更换）；

l        所有部件均为实验室级，可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型，抗腐蚀；

技术规格：

| 型号 | N-EVAP-6 | N-EVAP-12 | N-EVAP-24 | N-EVAP-34 | N-EVAP-45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品位数 | 6 | 12 | 24 | 34 | 45 |  |
| 仪器尺寸（W×D×H） | 33×28×79 cm | 33×28×79 cm | 41×38×84 cm | 68×48×86 cm | 68×48×86 cm |  |
| 样品支架 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |  |
| 使用试管范围（标配） | 10-30 mm | 10-30 mm | 10-30 mm | 10-30 mm | 10-19 mm（外） 10-30 mm（内） |  |
| 使用试管范围（选配） | 30-56 mm | 5-16 mm | 30-75 mm | - | - |  |
| 气体流量 | 0-10 lpm | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-30 lpm | 0-30 lpm |  |
| 气体输入压力范围 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig |  |
| 气体输出压力范围 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig |  |
| 配套加热装置规格 |  |
| 内尺寸（内径×深） | 21.6×11.4 cm | 21.6×11.4 cm | 30.5×11.4 cm | 40.6×11.4 cm | 40.6×11.4 cm |  |
| 外尺寸（W×D×H） | 33×30×18 cm | 33×30×18 cm | 46×41×18 cm | 61×48×15 cm | 61×48×15 cm |  |
| 功率 | 500 W | 500 W | 800 W | 1400 W | 1400 W |  |
| 温控类型 | 机械恒温 | 机械恒温 | 机械恒温 | 数字式电子控制，LED显示 | 数字式电子控制，LED显示 |  |
| 水浴温度控制范围 | 室温-90 ℃ | 室温-90 ℃ | 室温-90 ℃ | 室温-90 ℃ | 室温-90 ℃ |  |
| 温度控制精度 | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ |  |
| 材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |  |

根据不同的需求可以将每一规格的基础型号做如下变动：

-RT：整机覆盖防酸涂层，更加适用于有腐蚀性的环境使用；

-DA：用铝珠做为导热载体的干浴型加热器，温度范围可控制在0℃～130℃，34、45位氮吹仪无此选配项；

-P：以巴斯德吸管替代不锈钢针的型号；

-T：不锈钢针以特氟隆材质覆盖，使其具有更长的使用寿命；

-6：以6 inch长的不锈钢针替代标配中的4inch 不锈钢针，满足您的特殊需求；

-O：去除加热装置的系统；