样品测试报告

编号：2017070602

报告：四川禾业科技有限公司

样品名称：    	树脂混合物

送测单位：      华美信合新材料

联 系 人：      曹开富

联系方式：

测样时间：2017年7月06日

样品说明

样品为树脂混合粘稠液体，溶剂使用甲苯与无水乙醇。

---仪器配置---

| 1. S-300卡尔费休水分测定仪主机； 2. 全封闭安全滴定池组件； 3. 双铂片电极； 4. 滴定池搅拌台； | 5. 10ml注射器 6. 1ul进样针 7. 容量瓶 8. 分析天平万分之一 |
| --- | --- |

---试剂---

| 滴定剂：卡尔费休水试剂， 溶剂：无水乙醇； | 辅助试剂：甲苯； |
| --- | --- |

---仪器参数---

| 控制精度：0.5ul 搅拌速度：20% 吸排试剂：自动 辅助功能：方法保存，结果自动计算存储，设备检定，滴定延迟。 终点电流：51μA | 滴定延时：60秒 终点延时：10秒 漂移扣除：未开启 漂移值更新：自动 延时设置：可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 |
| --- | --- |

---检测方法---

1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约50ml的甲苯:乙醇混合溶剂”。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点，以去除滴定池内的水分，仪器就绪状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水，拭干针头后，选择仪器标定功能，将纯水注入到滴定池内液面以下输入打入纯水重量10mg，开始标定。 4、重复步骤3，反复测量3~5次，仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用1ml一次性注射器取1ml左右样品，备用。 5、选择“测量”按确定键，称量后把样品注入滴定池，。在进样界面，输入样品进样重量，然后按确定键，仪器自动开始测量，结束后自动显示结果。

卡尔费休水份测定仪样品测定记录

| 样品名称： | 树脂混合物 | 环境湿度： | 61% |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： | 28 ℃ |
| 漂移校正：0.406ul/s | 滴定度：2.578mg/ml |
| 测定次序 | 进样量 mg | 滴定体积 mL | 含水量 mg | 测定时长 m:s | 测定结果 % |
| 1 | 1580.3 | 0.620 | 1.598 | 2:33 | 0.10112% |
| 2 | 1507.9 | 0.640 | 1.649 | 2:27 | 0.10939% |
| 3 | 1277.9 | 0.590 | 1.521 | 2:21 | 0.11899% |
| 平均值 %： | 0.1098% |
| RSD偏差 %： | 8.1448% |